## 00_使用說明_Howto
VMH-EcoMap-2 專案商模試算器 v1.0｜Project Business Case Calculator
搭配主工具「VMH-EcoMap-1_主工具_越南醫院生態盤點」使用。主工具回答「做不做、誰做、何時做」；本檔回答「這一個子專案划不划算」。本檔的六個設計重點：投資類別框架（不同類別用不同評估尺規）、三幣別一鍵切換、BOQ 級成本明細、折舊攤提與越南稅務優惠、WACC 推算與 FCFF 現金流、使能型投資專用評估。
一、本檔最重要的一個觀念：不同類型的投資，要用不同的尺
把「機房」「網路」「資料平台」這類基礎建設，拿去跟「CT 影像中心」用同一套 NPV 標準比較，結論一定是基礎建設不值得投——但那是尺用錯了，不是案子不好。 MIT Sloan（Weill & Aral）的實證指出：基礎建設是企業 IT 支出中佔比最高的一類（平均 46%），也是「事前最難做成本正當化（most difficult to cost-justify in advance）」的一類——因為效益歸屬於建在它上面的其他專案，成本卻留在自己身上。同一份研究還顯示：★ 績效前段班公司把 55% 的 IT 支出放在基礎建設，後段班只有 37%。 因此本檔在 01 分頁要求先選「投資類別」，10 決策摘要會依類別套用不同的判讀規則，使能型投資另有 09 分頁專用的「自建 vs 外租 TCO」評估。
二、六種投資類別與各自該用的評估指標
| 類別 | 定義 | 通過條件 | 主要指標 | 典型案例
| A 營收型投資 Revenue-generating | 本身直接向外部付款者收費，自己就能產生現金流。對應 Weill 四分類的 Transactional／Strategic。 | NPV ＞ 0、IRR ≥ WACC、折現回收期在合約年限內 | NPV／IRR／PI | 例：CT 影像中心、檢驗中心、健檢中心——有給付碼或自費市場，「做一件收一件」。
| B 使能型投資 Enabling / Infrastructure | 本身不直接收費，而是讓其他專案得以成立、或降低整體營運成本。Weill 四分類佔比最高（46%）、也是 MIT Sloan 明指「事前最難做成本正當化」的一類。 | ΔTCO（不做 vs 做）現值 ＞ 0；服務單位成本低於外購市價；承載專案數 ≥ 2 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值 | 例：院內 IDC 機房、院區網路、資料平台、整合中介層。★ 用單獨 NPV 評估必然為負——那是尺用錯了，不是案子不好。
| C 法規強制型 Mandatory / Compliance | 法規或評鑑要求，不做就不能營業。CFA 資本預算明列此類「通常不產生營收、繞過傳統成本效益分析」。 | 在合規前提下的最低總成本；並列出「不做的代價」（罰則、停業、失去投標資格） | 最低合規成本／不做的代價 | 例：電子病歷分級驗收、個資法 PDPL 91/2025 合規、資安等級保護、輻射安全許可。
| D 降本型投資 Cost-reduction | 不增加收入，但減少既有支出。效益＝被避免掉的成本。 | 成本節省現值 ＞ 投資額；回收期 ≤ 設備壽命的一半 | 成本節省 NPV／回收期 | 例：無片化（省底片）、能源優化、流程自動化、以租代購取代自購。
| E 汰換維持型 Replacement / Maintenance | 維持既有營運不中斷。CFA 分類指出此類「通常不做詳細分析」，因為不做就停擺。 | 與「不汰換的停機風險成本」比較；同規格中取最低生命週期成本 | 生命週期成本／停機風險 | 例：UPS 電池更換、伺服器汰換、球管更換、到期授權續約。
| F 策略布局型 Strategic / Option | 為了取得未來機會、參考案例或市場位置。現金流高度不確定，CFA 指出需「超越傳統資本預算」的方法。 | 分階段關卡（stage-gate）：每階段設可量測的續投條件，而非一次核定全額 | 選擇權價值／階段關卡達成率 | 例：第一家旗艦醫院（取得 reference site）、新國家市場試點、AI 產品共同開發。
三、分頁導覽（黃底＝要填，藍字＝公式自動算）
| 順序 | 分頁 | 性質 | 內容
| ① | 01 專案設定 | 填 | 專案識別、★投資類別、幣別與匯率（預設新台幣，可一鍵切換 USD／VND）、稅務優惠、營運資金、終值假設。
| ①B | 01B 類別判斷精靈 | 填 | ★ 不確定該選哪一種投資類別時用。回答四題 → 推薦一類＋說明理由＋列出下一步，並與 01 分頁目前的選擇比對。
| ② | 02 投資成本 CAPEX | 填 | BOQ 級明細：分項工程名稱、單位、數量、單價、進口／在地、關稅與 VAT、折舊類別與年限、置換年、殘值率。
| ③ | 03 營運成本 OPEX | 填 | 人力、維保、耗材、電力、授權、保險；可設年成長率，並標示「隨服務量變動」或「固定」。
| ④ | 04 收入與產能 | 填 | 服務量、健保價與自費價、自費比例、成長率、開辦爬坡。使能型投資可留白（收入為 0）。
| ⑤ | 05 折舊攤提 | 算 | 依 02 每一列的折舊類別與年限，逐年計算折舊；置換資產於置換年重新起算。依越南 Circular 45/2013/TT-BTC。
| ⑥ | 06 現金流 | 算 | 營收→EBITDA→折舊→EBIT→所得稅（含免稅期與虧損扣抵）→NOPAT→＋折舊−資本支出−營運資金＝自由現金流 FCFF。
| ⑦ | 07 折現率 WACC | 填/算 | CAPM：無風險利率＋β×成熟市場風險溢酬＋越南國家風險溢酬，再與債務成本加權。可切換為手動輸入。
| ⑧ | 08 敏感度 | 算 | 三情境（保守／基準／樂觀）、量價 ±30% 矩陣、龍捲風圖（哪個變數最致命）、損益兩平點。
| ⑨ | 09 使能型評估 | 填/算 | ★ 僅使能型投資需要：自建 vs 外租十年 TCO 比較、承載專案成本分攤、單位服務成本、選擇權價值。
| ⑩ | 10 決策摘要 | 算 | 一頁結論。★ 判讀規則依 01 選定的投資類別自動切換。
| ⑪ | 11 假設來源 | 填 | 每一筆金額與比率的出處、狀態（實績／報價／法規／推測）、日期、負責人。
四、本檔的六個設計重點
| ▍三幣別一鍵切換 | 01 分頁選「輸入幣別」與「顯示幣別」，全檔金額自動換算。預設輸入新台幣。另可切換顯示單位（元／千元／百萬元），避免越南盾位數過長。
| ▍BOQ 級成本明細 | 02、03 用工程界正式的分項名稱與「數量×單價」結構，並區分進口／在地。★ 越南醫療服務免 VAT，代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本——本檔已內建此欄位，這是越南醫院財務模型最常見的重大低估。
| ▍折舊與越南稅務優惠 | 折舊依 Circular 45/2013/TT-BTC 的法定年限區間。稅率不再寫死：社會化醫療領域適用 10% 優惠稅率（PwC：整個專案期），並內建免稅 4 年＋減半期，且免稅起算採「首次獲利年 vs 營收第 4 年孰早」的法定規則。虧損可扣抵 5 年。
| ▍營運資金 | 越南健保給付延遲是真實風險——2025 年胡志明市各醫院被懸置的健保結算近 2,500 十億越盾。本檔把健保應收天數與自費應收天數分開設定，並計入現金流。
| ▍WACC 與 FCFF | 折現率不再是隨手填的數字：07 分頁用 CAPM 推算（越南 10 年期公債殖利率＋β×成熟市場 ERP＋越南國家風險溢酬）。現金流改用業界標準的無槓桿自由現金流 FCFF。
| ▍MIRR、PI、ROIC、龍捲風 | IRR 對「中途有大額置換投資」的現金流可能出現多重解，且隱含以 IRR 本身再投資的不合理假設——本檔改以 MIRR 為主要報酬指標。另加 PI（資本受限時的排序指標）、ROIC（與 WACC 比較）、龍捲風圖（找出最致命的變數）。
重要聲明：本檔內建的金額為「規劃用示意值」，用來讓模型立即跑出結果與示範用法，不是越南市場報價。正式評估前，每一筆金額都必須以廠商報價、越南在地工程估算或合約條件取代，並在 11 分頁登錄出處。稅務優惠的實際適用（特別是社會化醫療 10% 稅率的資格認定）須由越南在地稅務顧問就個案出具確認。

## 01_專案設定_Setup
01 專案設定｜Project Setup
黃底＝請填寫或用下拉選擇；藍字＝公式自動算，請勿覆蓋。本頁的設定會驅動後面所有分頁。
（類別查表區，可隱藏）
A. 專案識別 |  |  |  | A 營收型投資 Revenue-generating | 本身直接向外部付款者收費，自己就能產生現金流。對應 Weill 四分類的 Transactional／Strategic。 | NPV ＞ 0、IRR ≥ WACC、折現回收期在合約年限內 | NPV／IRR／PI | 例：CT 影像中心、檢驗中心、健檢中心——有給付碼或自費市場，「做一件收一件」。 | NPV
專案名稱 Project name | A醫院 院內資料中心（24 機櫃 Tier II-ready）（模擬案） |  | 建議格式：醫院＋標的＋期別，例「A醫院 128排CT影像中心 一期」 | B 使能型投資 Enabling / Infrastructure | 本身不直接收費，而是讓其他專案得以成立、或降低整體營運成本。Weill 四分類佔比最高（46%）、也是 MIT Sloan 明指「事前最難做成本正當化」的一類。 | ΔTCO（不做 vs 做）現值 ＞ 0；服務單位成本低於外購市價；承載專案數 ≥ 2 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值 | 例：院內 IDC 機房、院區網路、資料平台、整合中介層。★ 用單獨 NPV 評估必然為負——那是尺用錯了，不是案子不好。 | DTCO
對應能力 CAP ID | CAP-020 IDC與邊緣運算底座 |  | 對應主工具 03 能力總表的編號，讓本案接得回盤點結果 | C 法規強制型 Mandatory / Compliance | 法規或評鑑要求，不做就不能營業。CFA 資本預算明列此類「通常不產生營收、繞過傳統成本效益分析」。 | 在合規前提下的最低總成本；並列出「不做的代價」（罰則、停業、失去投標資格） | 最低合規成本／不做的代價 | 例：電子病歷分級驗收、個資法 PDPL 91/2025 合規、資安等級保護、輻射安全許可。 | MINCOST
主責夥伴 Lead partner | P-001 群晶科技（聯盟召集人／數位底座） |  | 對應主工具 04 夥伴拼圖 | D 降本型投資 Cost-reduction | 不增加收入，但減少既有支出。效益＝被避免掉的成本。 | 成本節省現值 ＞ 投資額；回收期 ≤ 設備壽命的一半 | 成本節省 NPV／回收期 | 例：無片化（省底片）、能源優化、流程自動化、以租代購取代自購。 | SAVING
情境範本 Template | IDC 機房 |  | CT 影像設備／IDC 機房／HIS 醫療資訊系統／自訂 | E 汰換維持型 Replacement / Maintenance | 維持既有營運不中斷。CFA 分類指出此類「通常不做詳細分析」，因為不做就停擺。 | 與「不汰換的停機風險成本」比較；同規格中取最低生命週期成本 | 生命週期成本／停機風險 | 例：UPS 電池更換、伺服器汰換、球管更換、到期授權續約。 | LCC
★ 投資類別 Investment category | B 使能型投資 Enabling / Infrastructure |  | ★ 最重要的一格。不同類別在 10 決策摘要會套用不同的判讀規則——用錯尺就會做出錯的決定。 | F 策略布局型 Strategic / Option | 為了取得未來機會、參考案例或市場位置。現金流高度不確定，CFA 指出需「超越傳統資本預算」的方法。 | 分階段關卡（stage-gate）：每階段設可量測的續投條件，而非一次核定全額 | 選擇權價值／階段關卡達成率 | 例：第一家旗艦醫院（取得 reference site）、新國家市場試點、AI 產品共同開發。 | OPTION
└ 類別定義 | 本身不直接收費，而是讓其他專案得以成立、或降低整體營運成本。Weill 四分類佔比最高（46%）、也是 MIT Sloan 明指「事前最難做成本正當化」的一類。
└ 通過條件 | ΔTCO（不做 vs 做）現值 ＞ 0；服務單位成本低於外購市價；承載專案數 ≥ 2
└ 主要評估指標 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值
└ 判斷精靈比對 | ✓ 與 01B 判斷精靈的建議一致。
B. 幣別與匯率（預設輸入新台幣；顯示幣別可一鍵切換）
輸入幣別 Input currency | TWD 新台幣 |  | ★ 02、03、04 分頁「單價」欄位是用這個幣別填寫的。改這一格不會換算既有數字，只改變你打算用什麼幣別填。
顯示幣別 Display currency | TWD 新台幣 |  | ★ 一鍵切換：改這一格，全檔的金額顯示會自動換算。輸入的數字不動。
顯示單位 Display unit | 千元 Thousand |  | 越南盾位數很長，建議切到「百萬 Million」；新台幣建議「千元」。
匯率表（以越南盾為基準） |  |  | ★ 財務模型慣例：3–10 年的長期預測不應直接用即期匯率。Damodaran 明述「Never use the current spot rate for long-term projections」，正確作法是用兩國通膨差（購買力平價）推算逐年匯率，或全程用單一幣別建模、最後才換算。本檔採後者（較穩健），並在 11 分頁登錄匯率假設與日期。
幣別 | 1 單位 ＝ ? 越南盾 | 代碼
TWD 新台幣 | 810 | TWD
USD 美元 | 26082 | USD
VND 越南盾 | 1 | VND
輸入幣別對 VND 匯率 | 810 |  | 自動由上表帶出
顯示幣別對 VND 匯率 | 810 |  | 自動由上表帶出
幣別換算倍率 FX multiplier | 1 |  | ＝輸入幣別匯率 ÷ 顯示幣別匯率。輸入幣別的金額 × 這個倍率 ＝ 顯示幣別的金額。
顯示單位除數 | 1000 |  | 自動由「顯示單位」帶出
★ 顯示係數 Display factor | 0.001 |  | 全檔所有「顯示幣別」欄位都乘這個係數。
金額標示 Money label | TWD 千 |  | 出現在各分頁的欄位標題，例「TWD 千」
C. 時間與稅務（越南）
模型年數 Model years | 10 | 年 | 建議 8–12 年，須涵蓋主要設備壽命。本檔欄位配置上限為 10 年。
建置期 Build months | 12 | 月 | 第 0 年＝建置期，不產生收入
起始年 Start year | 2027 | 年 | 第 1 個營運年的西元年
標準企業所得稅率 | 20% |  | 越南標準 CIT 稅率 20%（Law 67/2025/QH15 自 2025/10/1 生效）
適用優惠稅率 | 10% |  | ★ PwC 越南 Pocket Tax Book 明載：教育、醫療等社會化領域享有「整個專案存續期間」的 10% 稅率。若本案不符資格請改回 20%。資格認定須由越南稅務顧問確認。
免稅年數 Tax holiday | 4 | 年 | 社會化專案：位於社經困難地區者免稅 4 年＋減半 9 年；一般地區免稅 4 年＋減半 5 年。
減半年數 50% reduction | 5 | 年 | 接續免稅期之後，稅率減半（10%→5%）
免稅起算規則：營收後最多遞延 | 3 | 年 | ★ 法定規則（PwC）：免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算；但若產生營收後 3 年內仍未獲利，則自營運第 4 年起強制起算。本檔已內建此邏輯。
虧損可扣抵年限 | 5 | 年 | 越南：虧損可全額連續向後扣抵最長 5 年，不得向前扣抵。逾期未用即永久失效。
★ 進項 VAT 可否扣抵 | 否 — 醫療服務免 VAT |  | ★ 越南醫療檢查治療服務屬 VAT「免稅（exempt）」而非零稅率（VAT Law 48/2024/QH15 第 5 條第 10 款）。免稅代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本。這是越南醫院財務模型最常見的重大低估（CAPEX 會少估 5–10%）。
D. 折現率
折現率來源 | 由 07 分頁 WACC 推算 |  | 「由 07 分頁 WACC 推算」或「手動輸入」
手動折現率 | 12% |  | 僅當上一格選「手動輸入」時採用
★ 採用折現率 Discount rate | 10.79% |  | 本模型實際使用的折現率
MIRR 再投資報酬率 | 8% |  | ★ MIRR 相對 IRR 的關鍵改良：IRR 隱含假設所有期中現金流都以 IRR 本身再投資（對高 IRR 專案極不現實）。MIRR 讓你明確指定一個合理的再投資率。建議設為公司實際的資金報酬率或略低於 WACC。
E. 營運資金（Working capital）
★ 越南醫療業特有風險 |  |  | 2025 年 8 月報導：胡志明市各醫院被健保「懸置未結算」的費用近 2,500 十億越盾（約 9,600 萬美元），橫跨 2023–2024 兩年，醫院須依《健保法》第 32 條請求社保先行墊付。因此健保應收天數不應套用一般假設。
健保應收天數 DSO (BHYT) | 30 | 天 | 越南社保按季結算且常有延遲與超支懸置，建議 120–180 天
自費應收天數 DSO (self-pay) | 30 | 天 | 自費多為當場收款
耗材存貨天數 DIO | 20 | 天 | 顯影劑、針具等耗材的安全庫存；進口耗材建議 45–90 天
應付帳款天數 DPO | 45 | 天 | 向供應商的付款條件
F. 終值與殘值（Terminal value）
終值方法 | 殘值法 Salvage（有限年期資產） |  | ★ 基礎建設與特許經營型專案的業界作法：不用永續成長法。Wall Street Prep 明述「終值法假設無限期營運，對有預定終止日的有限年期資產需採替代評價方法」。本檔預設殘值法。
永續成長率 g（僅永續法用） | 2.5% |  | 若改用永續成長法：g 應介於 2–4%，超過 5% 等於假設本案最終超越全球經濟成長。
填完本頁後，請依序檢查 02 → 03 → 04，然後直接看 10 決策摘要。05、06、08 是自動算的，不需編輯；07 折現率建議與投資方確認後再定案；09 只有使能型投資需要填。

## 01B_類別判斷_Wizard
01B 投資類別判斷精靈｜Which yardstick should this project be measured with?
不確定 01 分頁該選哪一種投資類別時，回答下面四題（不適用的題目留白即可），本頁會推薦一類並說明理由。★ 這是輔助工具，不是替你決定——推薦出來之後請自己確認合理，再回到 01 分頁 B 欄選擇。
★ 回答之前先確認一件事：本試算器一律站在「群晶／聯盟」的投資角度，不是醫院的角度。 同一個案子，對醫院可能是「法規強制型」（不做不能營業），對群晶卻是「營收型」或「策略布局型」。搞錯立場，後面四題都會答錯。
A. 依序回答（不適用的題留白）
題號 | 問題 | 你的回答（下拉選擇） | 怎麼想這一題
Q1 | 這個案子有沒有錢從「聯盟外部」進來？ | 沒有（不對外收費，或只有聯盟內部轉付） | ★ 關鍵在「外部」兩個字。外部＝聯盟以外的付款者（醫院、健保 BHYT、病人自費、保險公司）。院內或聯盟內的「內部轉付服務費」不算——那是左手換右手，不是新的錢進來。「算得準」的意思是：有公告給付碼、有正式報價，或有可比的市場行情。
Q2 | 不做這個案子，會發生什麼？（Q1 選「沒有」才需要答） | 別的專案做不成，或成本會大增 | 這一題在問「效益的形式」。它不產生收入，那它到底幫你避免了什麼？是別的專案做不成、是被罰、是某筆支出繼續花、還是營運中斷——四種答案對應四種不同的評估方法。
Q3 | 這個案子承載（服務）幾個其他專案？ | 7 | ★ 使能型投資的硬門檻：必須 ≥ 2。只服務單一專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台，應該把成本併進那個專案一起評估。填之前可以先去 09 分頁 F 區塊把承載清單列出來數一數。
Q4 | 不做的話，現有營運會不會停擺？（Q2 選「某一筆既有支出」才需要答） |  | 用來分辨 D 降本型與 E 汰換維持型。判準是「你有沒有真的選擇」：不做就停擺 ⇒ E（沒得選，不必細算，同規格取最低生命週期成本即可）；還能撐一段時間 ⇒ D（有得選，要細算，因為你可以選擇不做）。
B. 判斷結果
★ 建議投資類別 |  | B 使能型投資 Enabling / Infrastructure
判斷理由 |  | 它不對外收費，但別的專案要靠它才能做，且承載 7 個專案（≥2）⇒ 用 ΔTCO 差異法（做 vs 不做），不是絕對 NPV。
建議下一步 |  | ▶ 到 09 使能型評估分頁：F 區塊填承載專案清單、C 區塊填外租比較報價，ΔTCO 才算得出來。
與 01 分頁比對 |  | ✓ 與 01 分頁目前的選擇一致，可以繼續。
C. 四個最常卡住的地方
① 立場沒講清楚 |  | 同一個案子，對醫院是「法規強制型」（2025 年 10 月前必須完成電子病歷），對群晶卻是「策略布局型」。本表一律站在群晶／聯盟的投資角度。填之前先確認你在算誰的帳。
② 內部轉付被當成營收 |  | 機房向院內其他專案收「內部服務費」，看起來像收入，但那是左手換右手。判準：這筆錢有沒有從聯盟外部進來？沒有就是 B 使能型，不是 A 營收型。
③ D 和 E 分不開 |  | 汰換舊伺服器同時也省電費，算哪一種？看你有沒有真的選擇：不換就停擺 ⇒ E（不必細算）；還能撐但換了更省 ⇒ D（要細算）。這就是 Q4 在問的事。
④ 一個案子同時符合兩三類 |  | 很常見。IDC 案其實同時是 B（承載別的專案）和 D（比外租省錢）。規則：選效益佔比最大的那一類，其餘寫進 11 假設來源分頁備註，不要為了數字好看挑一個。
如果四題怎麼答都答不出來，通常不是分類法不夠用，而是「專案範圍畫錯了」——把兩件性質不同的事綁在同一個案子裡。這時候該做的是拆案，不是硬選一個類別。（本工具的 IDC 個案刻意把院區網路排除在機房案之外，就是這個理由。）

## 02_投資成本_CAPEX
02 投資成本 CAPEX｜工程分項明細（BOQ）
黃底＝要填。每一列請用工程界正式的分項名稱，並以「數量 × 單價」結構表達，這樣才能拿去跟廠商報價逐項核對。★ 關稅與 VAT：越南醫療服務屬 VAT 免稅，代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本並資本化——K 欄已內建此計算。★ 折舊年限依 Circular 45/2013/TT-BTC：建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦設備 3–8 年、軟體 3–8 年。
★ 進口項目會被課關稅與進口 VAT，且關稅計價基礎是 CIF（含運費保險）；在地施工項目只有 VAT。CT 主機 HS 9022.12.00 的 MFN 稅率為 0%、FTA 亦為 0%（須附有效 C/O），但 UPS／發電機／空調類非 ITA 涵蓋，稅率明顯較高。
項次 | 分類 | 分項工程名稱 Work item（工程界正式名稱） | 單位 | 數量 | 單價 （輸入幣別） | 未稅小計 （輸入幣別） | 進口／在地 | 關稅率 | VAT率 | 不可扣抵稅費 （輸入幣別） | 含稅總額 （輸入幣別） | 折舊類別 | 折舊 年限 | 置換年 | 殘值率 | 含稅總額 （TWD 千） | 出處／備註
1 | 工程 | 機房區土建改造（隔間拆除、結構清理、防塵隔離、垃圾清運） | ㎡ | 170 | 3300 | 561000 | 在地 | 0% | 8% | 44880 | 605880 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 605.88 | 空間算式：白區 70㎡＋UPS/電池室 25㎡＋配電室 20㎡＋進出暫存 20㎡＋通道 ≒ 毛 170㎡
2 | 工程 | 高架地板 600×600mm 鋼製包水泥、完成面高 600mm、均佈載重 1,250 kg/㎡、集中載重 450 kg（含防靜電 HPL 表層、可調基座與橫樑、切孔封邊） | ㎡ | 135 | 4360 | 588600 | 混合 | 0% | 10% | 58860 | 647460 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 647.46 | cleanroom-industries.com／datacenterss.com 規格；越南在地安裝單價查無公開報價
3 | 工程 | 防火分隔：2 小時耐火時效隔間（輕鋼架＋雙層 15mm 防火石膏板＋岩棉 100mm/100K），含全部貫穿部防火填塞 | ㎡ | 210 | 2660 | 558600 | 在地 | 0% | 8% | 44688 | 603288 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 603.288 | NFPA 75／越南 QCVN 06 消防規範
4 | 工程 | 防火天花＋氣密隔汽層 vapour barrier | ㎡ | 135 | 1450 | 195750 | 在地 | 0% | 8% | 15660 | 211410 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 211.41 | ★ 越南高濕環境（室外 RH 常年 75–85%）的必要工項，台灣經驗常忽略
5 | 工程 | 樓板與牆體防水（環氧防水塗膜＋門檻擋水堰 100mm 高） | ㎡ | 150 | 1050 | 157500 | 在地 | 0% | 8% | 12600 | 170100 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 170.1 | 越南在地
6 | 設備 | 機房專用門 1,500×2,100mm 雙開鋼製防火門（2hr 耐火），含閉門器、門禁電鎖、觀察窗 | 樘 | 2 | 137000 | 274000 | 混合 | 0% | 10% | 27400 | 301400 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 301.4 | 越南在地
7 | 工程 | UPS／電池室、配電室裝修（含耐酸地坪、通風百葉、防爆照明） | ㎡ | 45 | 3880 | 174600 | 在地 | 0% | 8% | 13968 | 188568 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 188.568 | 越南在地
8 | 工程 | 機房照明 LED 平板燈（機櫃走道 ≥500 lux）含緊急照明與出口標示 | 式 | 1 | 226000 | 226000 | 在地 | 0% | 8% | 18080 | 244080 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 244.08 | 越南在地
9 | 工程 | 市電引入：MV 22kV 進線、環網櫃 RMU、電纜工程（含 EVN 併網申請與掛表） | 式 | 1 | 1530000 | 1530000 | 在地 | 0% | 8% | 122400 | 1652400 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 1652.4 | 越南在地；EVN 併網規費查無公開報價
10 | 設備 | 22kV/0.4kV 乾式變壓器 630 kVA（含溫控、外殼 IP31） | 台 | 1 | 936000 | 936000 | 進口 | 3% | 10% | 124488 | 1060488 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 5% | 1060.488 | 東協市場行情
11 | 設備 | LV 主配電盤 LVMDP（含 ACB 1000A、儀表、電力品質分析儀） | 面 | 1 | 1050000 | 1050000 | 混合 | 3% | 10% | 139650 | 1189650 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 1189.65 | ★ 在地組盤可較整盤進口省 30–40%，是在地化槓桿最大的三項之一
12 | 設備 | 自動切換開關 ATS 630A（4 極、Class PC） | 台 | 1 | 339000 | 339000 | 進口 | 3% | 10% | 45087 | 384087 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 384.087 | 一般 ATS 行情
13 | 設備 | 柴油發電機 400 kVA（Standby），含超靜音機殼 ≤75 dBA@7m、控制器、電池啟動、避震基座 | 台 | 1 | 1905000 | 1905000 | 進口 | 3% | 10% | 253365 | 2158365 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 5% | 2158.365 | huaquanpower.net：500 kVA US$40k–75k FOB、靜音機殼 +15–25%。★ 選型算式：UPS 輸入 128kW＋冷卻 50kWe＋輔助 10kW ≒ 190kW ÷0.8 降容 ≒ 240kW，考慮階梯負載與諧波裕度 → 選 400 kVA
14 | 設備 | 儲油系統：日用油箱 1,000 L＋主油槽 3,000 L（含輸油泵、油位監測、防溢堤） | 式 | 1 | 452000 | 452000 | 混合 | 3% | 10% | 60116 | 512116 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 512.116 | ★ 儲油量算式：400 kVA @75% 負載 ≒ 60 L/h → 1,000L ≒ 16 小時、總量 4,000L ≒ 66 小時。Tier II 建議至少 12 小時
15 | 設備 | UPS 200 kVA/200 kW 模組化，N+1 配置（5×50kW 功率模組，4 為 N、1 為冗餘），含旁路櫃與並機控制 | 套 | 1 | 2260000 | 2260000 | 進口 | 3% | 10% | 300580 | 2560580 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 5% | 2560.58 | ★ 選型算式：IT 120kW ÷0.9 pf ×1.25 裕度 ＝167 kVA → 選 200 kVA。★ Tier II 的定義是「冗餘容量元件＋單一配送路徑」，N+1 即達標；2N 是 Tier IV 特徵，UPS 段成本會再增 80–100%
16 | 設備 | 電池組：鋰鐵 LFP 電池櫃，滿載 15 分鐘後備（含 BMS、消防連動） | 套 | 1 | 2390000 | 2390000 | 進口 | 3% | 10% | 317870 | 2707870 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 5% | 2707.87 | kovastack.ai：鋰電為同容量 VRLA 每 kWh 的 2.5–3 倍，但壽命 10–12 年 vs VRLA 3–5 年，2025 年已達全壽期成本平價。★ 越南熱帶高溫下 VRLA 衰減更快，故選鋰電
17 | 設備 | 遠端配電盤 RPP／配電櫃 400A（含分路電流監測 BCM） | 台 | 2 | 646000 | 1292000 | 進口 | 3% | 10% | 171836 | 1463836 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 1463.836 | 分路監測是日後做成本分攤（chargeback）的資料來源，不可省
18 | 設備 | 密集型匯流排 Busway 400A（含插接箱 24 只） | m | 40 | 12100 | 484000 | 進口 | 3% | 10% | 64372 | 548372 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 548.372 | 一般行情
19 | 設備 | 機櫃電源條 Rack PDU：零 U 直立式、32A 單相、24×C13＋4×C19，具每孔量測與遠端開關 | 支 | 48 | 25800 | 1238400 | 進口 | 0% | 10% | 123840 | 1362240 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 1362.24 | 數量＝24 櫃 × A/B 雙路。每孔量測是精細分攤的基礎
20 | 工程 | 接地與雷擊突波保護：機房獨立接地網 <1 Ω、等電位銅排、SPD Type 1+2+3 三級 | 式 | 1 | 452000 | 452000 | 在地 | 0% | 8% | 36160 | 488160 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 488.16 | 越南雷擊頻繁，三級突波保護不可省
21 | 設備 | 行間級精密空調 In-row DX 35 kW 顯熱，N+1 配置（4 為 N、1 為冗餘），含 EC 風扇、變頻壓縮機、電子膨脹閥 | 台 | 5 | 710600 | 3553000 | 進口 | 3% | 10% | 472549 | 4025549 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 5% | 4025.549 | ★ 熱負載算式：IT 120 kW（IT 電力幾乎全轉熱）＋照明外殼人員約 10% ＝ 132 kW 顯熱 → N ＝ 4×35kW。行間級在 5 kW/櫃以上密度較機房級 CRAC 更有效率
22 | 設備 | 室外冷凝器＋支撐鋼架＋防颱固定（沿海需鹽害防蝕塗裝） | 台 | 5 | 210000 | 1050000 | 混合 | 3% | 10% | 139650 | 1189650 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 1189.65 | 越南在地安裝
23 | 工程 | 冷媒銅管、保溫、排水管路（含二次排水盤） | 式 | 1 | 646000 | 646000 | 在地 | 0% | 8% | 51680 | 697680 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 697.68 | 越南在地
24 | 設備 | 冷通道封閉 Cold Aisle Containment：鋁框＋聚碳酸酯頂板＋電動洩壓天窗（與消防連動）＋雙開滑門 | 式 | 1 | 807500 | 807500 | 進口 | 3% | 10% | 107397.5 | 914897.5 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 914.8975 | 24 櫃兩排面對面配置
25 | 設備 | 除濕與加濕系統（獨立除濕機＋電極式加濕） | 式 | 1 | 420000 | 420000 | 進口 | 3% | 10% | 55860 | 475860 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 475.86 | ★ 越南室外 RH 常年 75–85%，除濕負荷遠大於加濕——這與溫帶地區的機房設計相反
26 | 設備 | 漏水偵測繩（沿空調機底部與管路全長 80 m）＋控制主機 | 式 | 1 | 178000 | 178000 | 進口 | 3% | 10% | 23674 | 201674 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 201.674 | 一般行情
27 | 設備 | 42U 伺服器機櫃 600W×1200D×2000H，前後網孔門（開孔率 ≥70%）、雙側板、垂直理線槽、盲板組、接地套件 | 台 | 24 | 45200 | 1084800 | 進口 | 0% | 10% | 108480 | 1193280 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 5% | 1193.28 | 盲板組是氣流管理的關鍵，直接影響 PUE
28 | 工程 | 結構化佈線（銅纜）：Cat6A U/FTP 4 對，機櫃至 MDA 配線區（含線材、模組、配線架埠、測試報告） | 條 | 576 | 1780 | 1025280 | 混合 | 0% | 10% | 102528 | 1127808 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 1127.808 | 算式：24 櫃 × 24 條上行。★ 線材進口但工資省 50%＋，是在地化槓桿之一
29 | 工程 | 結構化佈線（光纖）：OM4 多模 12 芯 MPO 預端接主幹，每櫃 A/B 雙路 | 條 | 48 | 10500 | 504000 | 進口 | 0% | 10% | 50400 | 554400 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 554.4 | 24 櫃 × 2 路
30 | 設備 | MDA 主配線區：Cat6A 配線架 ×24、MPO 光纖盒 ×12、水平理線器 | 式 | 1 | 420000 | 420000 | 進口 | 0% | 10% | 42000 | 462000 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 462 | 一般行情
31 | 設備 | 氣體滅火系統 Novec 1230（含鋼瓶、噴頭、管路、釋放控制盤、警報、洩壓口） | 式 | 1 | 1615000 | 1615000 | 混合 | 3% | 10% | 214795 | 1829795 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 1829.795 | ★ 藥劑量算式：防護容積＝白區 70㎡×(3.0m 淨高＋0.6m 地板下)＝252 m³ ＋電池配電室 135 m³ ＝387 m³；NFPA 2001 設計濃度 4.5–5.5% → 約 0.55–0.60 kg/m³ → 需藥劑 215–232 kg。選 Novec（GWP 1）而非 FM-200（GWP 3,220）以配合越南環保法規趨勢
32 | 設備 | VESDA 極早期吸氣式偵煙：4 管路主機 ×2（天花層＋地板下） | 台 | 2 | 420000 | 840000 | 進口 | 3% | 10% | 111720 | 951720 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 951.72 | 一般行情
33 | 設備 | 傳統偵煙／偵溫交叉迴路（cross-zoned）＋火警受信總機介接 | 式 | 1 | 323000 | 323000 | 在地 | 0% | 8% | 25840 | 348840 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 348.84 | 交叉迴路可避免誤放氣
34 | 設備 | 門禁系統：讀卡機＋生物辨識雙因子（機房門 2、UPS 室 1、配電室 1、機櫃前後電子鎖 24 組） | 式 | 1 | 888000 | 888000 | 混合 | 0% | 10% | 88800 | 976800 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 976.8 | ★ 對應 Decree 53/2022 資安法與 PDPL 91/2025 的實體存取控管要求
35 | 設備 | CCTV：4K IP 攝影機 12 支（走道、機櫃通道、出入口）、NVR 含 90 日錄影儲存 | 式 | 1 | 646000 | 646000 | 混合 | 0% | 10% | 64600 | 710600 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 710.6 | 90 日錄影保存為稽核要求
36 | 軟體 | DCIM 平台（資產、容量、電力鏈路、告警、報表；24 櫃級距授權） | 套 | 1 | 1292000 | 1292000 | 進口 | 0% | 10% | 129200 | 1421200 | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 0% | 1421.2 | 各廠不公開牌價，按 US$800–2,500/櫃 業界區間推估。★ DCIM 是做內部轉撥計價（chargeback）的必要工具
37 | 設備 | 環境監控感測器：溫濕度 48 點（每櫃前後）、差壓 4 點、漏水 6 區、SNMP 閘道 | 式 | 1 | 565000 | 565000 | 進口 | 0% | 10% | 56500 | 621500 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 621.5 | 一般行情
38 | 服務 | 機房整體設計（建築、結構、機電、消防）與施工圖 | 式 | 1 | 1373000 | 1373000 | 在地 | 0% | 8% | 109840 | 1482840 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 1482.84 | 依工程總額 3–6% 推估
39 | 服務 | Tier II-ready 設計審查顧問（不含 Uptime Institute 正式認證） | 式 | 1 | 646000 | 646000 | 進口 | 0% | 10% | 64600 | 710600 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 710.6 | ★ 若要取得 Uptime Institute TCDD 正式認證另需 US$30k–80k（不公開牌價）。醫院自用機房通常不需正式認證
40 | 服務 | 整合系統測試 IST＋Level 1–5 Commissioning（L5 含 120 kW 假載黑建測試） | 式 | 1 | 1696000 | 1696000 | 混合 | 0% | 8% | 135680 | 1831680 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 1831.68 | 業界慣例為工程總額 1.5–3%。★ 沒做過滿載黑建測試的機房，等於沒驗收
41 | 服務 | 竣工圖、O&M 手冊、SOP／MOP／EOP 撰寫、運維人員移交訓練 | 式 | 1 | 452000 | 452000 | 在地 | 0% | 8% | 36160 | 488160 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 488.16 | 越南在地
42 | 預備 | 不可預見費 Contingency | 式 | 1 | 2190000 | 2190000 | 在地 | 0% | 8% | 175200 | 2365200 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 2365.2 | 約未稅總額 6%
43 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
44 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
47 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
50 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
54 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
58 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 合計 Total CAPEX（含不可扣抵稅費） |  |  |  | 39279030 |  |  |  | 4363053.5 | 43642083.5 |  |  |  |  | 43642.0835
分類小計與結構檢查
分類 | 未稅金額 | 佔比 |  | 折舊類別 | 含稅金額 | 折舊年限（加權） |  | 進口／在地 | 含稅金額 | 佔比
設備 | 25010700 | 63.67% |  | 建物與裝修 Building | 2728106 | 25 |  | 進口 | 23778518.5 | 54.49%
工程 | 6619330 | 16.85% |  | 醫療設備 Medical equip | 0 | 0 |  | 在地 | 9546606 | 21.87%
軟體 | 1292000 | 3.289% |  | 機電設備 M&E | 25605669.5 | 10 |  | 混合 | 10316959 | 23.64%
服務 | 4167000 | 10.61% |  | 電腦與網通 IT | 7008628 | 5
預備 | 2190000 | 5.575% |  | 軟體與無形 Software | 1421200 | 5
|  |  |  | 費用化 Expensed | 6878480 | 0
★ 檢查點：不可扣抵稅費佔未稅金額的比例 |  |  | 11.11% |  | 若這個數字低於 4%，表示你可能把進項 VAT 當成可退稅處理了。越南醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵 ⇒ 這一筆是實實在在的成本。

## 03_營運成本_OPEX
03 營運成本 OPEX｜年度營運成本明細
黃底＝要填。「成本性質」欄很重要：標為「變動」的項目會隨 04 分頁的服務量爬坡而等比例縮放（例如顯影劑、耗材）；標為「固定」的項目不隨量變動（例如維保合約、人力、保險）。這一欄填錯，開辦頭幾年的現金流會嚴重失真。
項次 | 分類 | 成本項目 Cost item | 單位 | 數量 | 單價／年費 （輸入幣別） | 首年金額 （輸入幣別） | 年成長率 | 成本性質 | 首年金額 （TWD 千） | 負責角色 | 出處／備註
1 | 公用 | 電力（IT 84 kW 實載 × PUE 1.7 × 8,760 h） | kWh | 1250928 | 4.04 | 5053749.12 | 6% | 固定 | 5053.7491 | 設施維運 | ★ PUE 算式：IT 120kW×70% 利用率＝84kW；UPS 損耗 4kW、配電損耗 1.7kW、行間 DX 在越南室外 35–37°C 下 COP 2.5–3.2 → 冷卻 41–53kW、照明安防 4kW ⇒ PUE 1.60–1.75，取 1.7。電價 3,254 VND/kWh（Decision 1279/QĐ-BCT）。★ 越南全國 DC 平均 PUE 查無公開統計
2 | 維保 | UPS 年度保養合約（2 次 PM＋24×7 到場＋韌體更新） | 年 | 1 | 210000 | 210000 | 5% | 固定 | 210 | 設施維運 | 業界比例法則：設備價的 6–10%
3 | 維保 | 柴油發電機年度保養（月測、年度負載測試、機油濾芯、冷卻液） | 年 | 1 | 129000 | 129000 | 5% | 固定 | 129 | 設施維運 | 業界比例法則：設備價的 4–8%
4 | 公用 | 發電機測試用柴油（月測 30 分鐘＋年度 4 小時滿載測試） | L | 800 | 30.6 | 24480 | 5% | 固定 | 24.48 | 設施維運 | 越南 DO 0.05S-V 柴油約 0.85–1.05 USD/L；確切牌價須查 Petrolimex 當期
5 | 維保 | 精密空調年度保養（5 台，季度 PM＋冷媒檢漏＋濾網更換） | 年 | 1 | 291000 | 291000 | 5% | 固定 | 291 | 設施維運 | 業界比例法則：設備價的 5–10%
6 | 法規 | 消防系統年檢（VESDA 濾網、氣體鋼瓶稱重、釋放測試）＋藥劑重充提存 | 年 | 1 | 129000 | 129000 | 4% | 固定 | 129 | 設施維運 | 越南消防年檢法規要求
7 | 維保 | 電力系統預防保養：紅外線熱影像掃描、斷路器動作測試、接地電阻量測 | 年 | 1 | 226000 | 226000 | 5% | 固定 | 226 | 設施維運 | ★ 紅外線熱影像是機房失火前最有效的早期偵測手段
8 | 管理 | 高架地板、機櫃、氣流管理年度整理與機房級無塵清潔 | 年 | 1 | 178000 | 178000 | 5% | 固定 | 178 | 設施維運 | 灰塵直接影響空調效率與設備壽命
9 | 軟體 | DCIM／BMS 軟體維護訂閱 | 年 | 1 | 258000 | 258000 | 4% | 固定 | 258 | 數位基建 | 軟體業界慣例：授權的 18–22%
10 | 人力 | 設施運維人力（3 FTE，與院內既有 IT 部門共用值班） | 人 | 3 | 388000 | 1164000 | 8% | 固定 | 1164 | 設施維運 | ★ irecruit.co：小型設施 2.0–3.0 人/MW、24×7 需在核心編制上乘 3.5–4.0 倍，獨立編制需 8–9 FTE。本案假設與院內 IT 共用值班，僅編列 3 FTE 增額——這是院內自建相對商用代管的結構性優勢，也是最重要的敏感度變數之一
11 | 維保 | 鋰電池組更換提存（壽命 10–12 年，按 11 年攤提） | 年 | 1 | 217000 | 217000 | 3% | 固定 | 217 | 設施維運 | kovastack.ai：Li-ion 10–12 年 vs VRLA 3–5 年
12 | 保險 | 財產保險＋營運中斷險＋網路資安險 | 年 | 1 | 258000 | 258000 | 4% | 固定 | 258 | 財務 | 保險業界比例法則：資產價的 0.3–0.6%
13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 合計 首年 OPEX |  |  |  | 8138229.12 |  |  | 8138.2291
|  | 其中：變動成本 Variable |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 其中：固定成本 Fixed |  |  |  | 8138229.12 |  |  | 8138.2291
|  | 加權平均年成長率（依金額加權） |  |  |  | 5.917%
★ 越南在地成本的三個常見低估：①「原廠維保」影像設備的業界行情是設備價的 8–15%／年，十年就是另一台機器的錢；② 薪資年成長率不要填 0——越南薪資漲幅明顯高於服務單價漲幅，這個剪刀差是長期模型裡最容易被忽略的殺手；③ 進口耗材要計入不可扣抵的進項 VAT。

## 04_收入產能_Revenue
04 收入與產能｜Revenue & Capacity
黃底＝要填。收入 ＝ 服務量 × 計費期數 × 加權單價 × 爬坡率。健保與自費分開設定，因為兩者的「單價」與「收現速度」完全不同——收現速度會在 06 分頁的營運資金計算中用到。★ 使能型投資（如機房）若不直接對外收費，本頁服務量可填 0，改到 09 分頁做評估。
A. 產能與服務量
對外收費服務量 | 0 | — | ★ 本案為使能型投資，不直接對外收費，故服務量為 0——這是正確的，不是漏填。它的價值在 09 分頁的「自建 vs 外租 TCO 差額」，不在這一頁。
計費期數 | 0 | — | 同上
設計產能利用率 Capacity utilisation |  |  | 滿載服務量相對於設備設計最大產能的比例，用來檢查「量」的假設是否物理上可行
B. 單價（健保 vs 自費）
— | 0 | TWD | —
— | 0 | TWD | —
— | 0% |  | —
加權平均單價 Weighted price | 0 | TWD | 自動計算
C. 成長率
服務量年成長率 | 0% |  | —
單價年成長率 | 0% |  | —
D. 開辦爬坡 Ramp-up（第 1–10 年，滿載＝100%）
年度 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
爬坡率 Ramp | bar: 第 1 年 to 第 10 年
E. 逐年營收（自動計算，顯示幣別）
項目 | 第 1 年 (2027) | 第 2 年 (2028) | 第 3 年 (2029) | 第 4 年 (2030) | 第 5 年 (2031) | 第 6 年 (2032) | 第 7 年 (2033) | 第 8 年 (2034) | 第 9 年 (2035) | 第 10 年 (2036)
服務量（爬坡後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加權單價（成長後・輸入幣別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
健保營收 BHYT（顯示幣別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自費營收 Self-pay（顯示幣別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
營收合計 Total revenue（顯示幣別） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
滿載年營收 Full-capacity revenue（顯示幣別） | 第 1 年: 0; 第 3 年: ＝服務量 × 計費期數 × 加權單價，不含爬坡與成長。用來檢查量級是否合理。
★ 本頁刻意留白。機房不對外收費，用「營收 − 成本」去算它必然是負的——那是把量產品的尺拿來量地基。請直接看 09 使能型評估分頁：正確的問題不是「它賺多少」，而是「不自建的話要花多少錢」。

## 05_折舊攤提_Depreciation
05 折舊攤提｜Depreciation & Amortisation Schedule
全公式，不需編輯。逐列對應 02 分頁的每一個 CAPEX 分項，依其折舊類別與年限採直線法計提；設有「置換年」的資產（如 UPS 電池、球管、伺服器）會在置換年重新起算一段折舊。★ 折舊年限依越南 Circular 45/2013/TT-BTC 附錄一的法定區間：建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦設備 3–8 年、軟體 3–8 年。★ 稅務提醒：本案若適用長期免稅或 10% 優惠稅率，加速折舊反而會浪費稅盾——折舊年限宜取法定區間的上限。
項次 | 分項名稱 | 折舊類別 | 年限 | 置換年 | 折舊基數 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
1 | 機房區土建改造（隔間拆除、結構清理、防塵隔離、垃圾清運） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 605.88 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352 | 24.2352
2 | 高架地板 600×600mm 鋼製包水泥、完成面高 600mm、均佈載重 1,250 kg/㎡、集中載重 450 kg（含防靜電 HPL 表層、可調基座與橫樑、切孔封邊） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 647.46 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984 | 25.8984
3 | 防火分隔：2 小時耐火時效隔間（輕鋼架＋雙層 15mm 防火石膏板＋岩棉 100mm/100K），含全部貫穿部防火填塞 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 603.288 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315 | 24.1315
4 | 防火天花＋氣密隔汽層 vapour barrier | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 211.41 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564 | 8.4564
5 | 樓板與牆體防水（環氧防水塗膜＋門檻擋水堰 100mm 高） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 170.1 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804
6 | 機房專用門 1,500×2,100mm 雙開鋼製防火門（2hr 耐火），含閉門器、門禁電鎖、觀察窗 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 301.4 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056
7 | UPS／電池室、配電室裝修（含耐酸地坪、通風百葉、防爆照明） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 188.568 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427 | 7.5427
8 | 機房照明 LED 平板燈（機櫃走道 ≥500 lux）含緊急照明與出口標示 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 244.08 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408 | 24.408
9 | 市電引入：MV 22kV 進線、環網櫃 RMU、電纜工程（含 EVN 併網申請與掛表） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1652.4 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24
10 | 22kV/0.4kV 乾式變壓器 630 kVA（含溫控、外殼 IP31） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1007.4636 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464 | 100.7464
11 | LV 主配電盤 LVMDP（含 ACB 1000A、儀表、電力品質分析儀） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1189.65 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965
12 | 自動切換開關 ATS 630A（4 極、Class PC） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 384.087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087 | 38.4087
13 | 柴油發電機 400 kVA（Standby），含超靜音機殼 ≤75 dBA@7m、控制器、電池啟動、避震基座 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 2050.4468 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447 | 205.0447
14 | 儲油系統：日用油箱 1,000 L＋主油槽 3,000 L（含輸油泵、油位監測、防溢堤） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 512.116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116 | 51.2116
15 | UPS 200 kVA/200 kW 模組化，N+1 配置（5×50kW 功率模組，4 為 N、1 為冗餘），含旁路櫃與並機控制 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 2432.551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551 | 243.2551
16 | 電池組：鋰鐵 LFP 電池櫃，滿載 15 分鐘後備（含 BMS、消防連動） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 2572.4765 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477 | 257.2477
17 | 遠端配電盤 RPP／配電櫃 400A（含分路電流監測 BCM） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1463.836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836 | 146.3836
18 | 密集型匯流排 Busway 400A（含插接箱 24 只） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 548.372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372 | 54.8372
19 | 機櫃電源條 Rack PDU：零 U 直立式、32A 單相、24×C13＋4×C19，具每孔量測與遠端開關 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 1362.24 | 272.448 | 272.448 | 272.448 | 272.448 | 272.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 接地與雷擊突波保護：機房獨立接地網 <1 Ω、等電位銅排、SPD Type 1+2+3 三級 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 488.16 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | 48.816
21 | 行間級精密空調 In-row DX 35 kW 顯熱，N+1 配置（4 為 N、1 為冗餘），含 EC 風扇、變頻壓縮機、電子膨脹閥 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 3824.2715 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272 | 382.4272
22 | 室外冷凝器＋支撐鋼架＋防颱固定（沿海需鹽害防蝕塗裝） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1189.65 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965 | 118.965
23 | 冷媒銅管、保溫、排水管路（含二次排水盤） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 697.68 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768 | 69.768
24 | 冷通道封閉 Cold Aisle Containment：鋁框＋聚碳酸酯頂板＋電動洩壓天窗（與消防連動）＋雙開滑門 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 914.8975 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898 | 91.4898
25 | 除濕與加濕系統（獨立除濕機＋電極式加濕） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 475.86 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586
26 | 漏水偵測繩（沿空調機底部與管路全長 80 m）＋控制主機 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 201.674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674 | 20.1674
27 | 42U 伺服器機櫃 600W×1200D×2000H，前後網孔門（開孔率 ≥70%）、雙側板、垂直理線槽、盲板組、接地套件 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 1133.616 | 226.7232 | 226.7232 | 226.7232 | 226.7232 | 226.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 結構化佈線（銅纜）：Cat6A U/FTP 4 對，機櫃至 MDA 配線區（含線材、模組、配線架埠、測試報告） | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 1127.808 | 225.5616 | 225.5616 | 225.5616 | 225.5616 | 225.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 結構化佈線（光纖）：OM4 多模 12 芯 MPO 預端接主幹，每櫃 A/B 雙路 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 554.4 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MDA 主配線區：Cat6A 配線架 ×24、MPO 光纖盒 ×12、水平理線器 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 462 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 氣體滅火系統 Novec 1230（含鋼瓶、噴頭、管路、釋放控制盤、警報、洩壓口） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 1829.795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795 | 182.9795
32 | VESDA 極早期吸氣式偵煙：4 管路主機 ×2（天花層＋地板下） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 951.72 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172 | 95.172
33 | 傳統偵煙／偵溫交叉迴路（cross-zoned）＋火警受信總機介接 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 348.84 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884 | 34.884
34 | 門禁系統：讀卡機＋生物辨識雙因子（機房門 2、UPS 室 1、配電室 1、機櫃前後電子鎖 24 組） | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 976.8 | 195.36 | 195.36 | 195.36 | 195.36 | 195.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CCTV：4K IP 攝影機 12 支（走道、機櫃通道、出入口）、NVR 含 90 日錄影儲存 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 710.6 | 142.12 | 142.12 | 142.12 | 142.12 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | DCIM 平台（資產、容量、電力鏈路、告警、報表；24 櫃級距授權） | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 1421.2 | 284.24 | 284.24 | 284.24 | 284.24 | 284.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 環境監控感測器：溫濕度 48 點（每櫃前後）、差壓 4 點、漏水 6 區、SNMP 閘道 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 621.5 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 機房整體設計（建築、結構、機電、消防）與施工圖 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 1482.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Tier II-ready 設計審查顧問（不含 Uptime Institute 正式認證） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 整合系統測試 IST＋Level 1–5 Commissioning（L5 含 120 kW 假載黑建測試） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 1831.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 竣工圖、O&M 手冊、SOP／MOP／EOP 撰寫、運維人員移交訓練 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 不可預見費 Contingency | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 2365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 折舊攤提合計 Total D&A |  |  |  |  | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269
資本支出時程（Capital expenditure schedule，顯示幣別）
項目 |  |  |  |  | 第 0 年 建置期 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
初始投資 Initial CAPEX |  |  |  |  | 43642.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
置換投資 Replacement CAPEX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資本支出合計 |  |  |  |  | 43642.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末殘值回收 Salvage value（第 10 年一次認列） |  |  |  |  | 685.3066
★ 建模說明：本表採直線法。若資產設有置換年，模型讓「原資產按原年限攤完」與「置換資產自置換年重新起算」並存，在置換年到原年限之間會有短暫重疊——這是為了讓公式保持透明可讀所做的簡化，對現金流無影響（折舊只影響稅），且方向保守（折舊多、稅少估）。若本案的置換金額重大，建議在 11 分頁登錄此簡化並請會計師確認。

## 06_現金流_Cashflow
06 現金流｜Free Cash Flow to Firm（無槓桿自由現金流）
全公式，不需編輯。採業界標準推導：營收 → EBITDA → 折舊攤提 → EBIT → 所得稅 → NOPAT → ＋折舊 −資本支出 −營運資金變動 ＝ FCFF。★ 稅採「EBIT × 稅率」（未槓桿稅負），不用損益表實際稅額——因為利息稅盾已含在 WACC 的 Kd×(1−t) 裡，重複計會高估價值。★ 所得稅已內建越南免稅期起算規則與 5 年虧損扣抵。全部金額為 01 分頁設定的顯示幣別。
項目 Item | 第 0 年 建置期 | 第 1 年 (2027) | 第 2 年 (2028) | 第 3 年 (2029) | 第 4 年 (2030) | 第 5 年 (2031) | 第 6 年 (2032) | 第 7 年 (2033) | 第 8 年 (2034) | 第 9 年 (2035) | 第 10 年 (2036)
A. 營業損益 Profit & Loss
健保營收 BHYT revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自費營收 Self-pay revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
營收合計 Total revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
變動營運成本 Variable OPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
固定營運成本 Fixed OPEX | 0 | -8138.2291 | -8619.8081 | -9130.9036 | -9673.3828 | -10249.2342 | -10860.5763 | -11509.666 | -12198.9078 | -12930.8643 | -13708.266
營運成本合計 Total OPEX | 0 | -8138.2291 | -8619.8081 | -9130.9036 | -9673.3828 | -10249.2342 | -10860.5763 | -11509.666 | -12198.9078 | -12930.8643 | -13708.266
EBITDA | 0 | -8138.2291 | -8619.8081 | -9130.9036 | -9673.3828 | -10249.2342 | -10860.5763 | -11509.666 | -12198.9078 | -12930.8643 | -13708.266
EBITDA 利潤率
折舊攤提 D&A | 0 | -4281.1597 | -4281.1597 | -4281.1597 | -4281.1597 | -4281.1597 | -2607.1269 | -2607.1269 | -2607.1269 | -2607.1269 | -2607.1269
EBIT 營業利益 | 0 | -12419.3888 | -12900.9678 | -13412.0633 | -13954.5425 | -14530.3939 | -13467.7033 | -14116.7929 | -14806.0348 | -15537.9912 | -16315.3929
B. 所得稅 Income tax（含越南免稅期與虧損扣抵）
本期虧損產生 Loss generated | 0 | 12419.3888 | 12900.9678 | 13412.0633 | 13954.5425 | 14530.3939 | 13467.7033 | 14116.7929 | 14806.0348 | 15537.9912 | 16315.3929
可用虧損扣抵餘額（5 年內） | 0 | 0 | 12419.3888 | 25320.3566 | 38732.42 | 52686.9625 | 67217.3564 | 68265.6708 | 69481.496 | 70875.4674 | 72458.916
本期使用虧損扣抵 Loss utilised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課稅所得 Taxable income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
首次獲利年 First profitable year | 99 |  | 免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算；但若產生營收後 3 年內未獲利，則自營運第 4 年起強制起算（PwC）。
免稅起算年 Holiday start year | 4
適用稅率 Effective tax rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5%
所得稅 Income tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOPAT 稅後營業淨利 | 0 | -12419.3888 | -12900.9678 | -13412.0633 | -13954.5425 | -14530.3939 | -13467.7033 | -14116.7929 | -14806.0348 | -15537.9912 | -16315.3929
C. 營運資金 Working capital
應收帳款 AR（健保／自費分開） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
耗材存貨 Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
應付帳款 AP | 0 | -1003.3433 | -1062.7161 | -1125.7278 | -1192.6088 | -1263.6042 | -1338.9752 | -1418.9999 | -1503.9749 | -1594.2161 | -1690.0602
營運資金淨額 NWC | 0 | -1003.3433 | -1062.7161 | -1125.7278 | -1192.6088 | -1263.6042 | -1338.9752 | -1418.9999 | -1503.9749 | -1594.2161 | -1690.0602
營運資金變動 ΔNWC | 0 | -1003.3433 | -59.3727 | -63.0118 | -66.881 | -70.9954 | -75.3709 | -80.0248 | -84.975 | -90.2412 | -95.844
D. 自由現金流 Free Cash Flow to Firm
＋ 折舊攤提（非現金加回） | 0 | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 4281.1597 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269 | 2607.1269
− 資本支出 CapEx | -43642.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
− 營運資金變動 | 0 | 1003.3433 | 59.3727 | 63.0118 | 66.881 | 70.9954 | 75.3709 | 80.0248 | 84.975 | 90.2412 | 95.844
＋ 期末殘值回收 Salvage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3066
自由現金流 FCFF | -43642.0835 | -7134.8858 | -8560.4353 | -9067.8918 | -9606.5018 | -10178.2388 | -10785.2054 | -11429.6412 | -12113.9328 | -12840.623 | -12927.1153
折現因子 Discount factor | 1 | 0.90261 | 0.8147 | 0.73535 | 0.66374 | 0.59909 | 0.54075 | 0.48808 | 0.44055 | 0.39764 | 0.35891
折現現金流 Discounted FCF | -43642.0835 | -6440.0005 | -6974.1872 | -6668.113 | -6376.1829 | -6097.7134 | -5832.0557 | -5578.5935 | -5336.7413 | -5105.943 | -4639.705
累計折現現金流 Cumulative | -43642.0835 | -50082.084 | -57056.2712 | -63724.3842 | -70100.5671 | -76198.2805 | -82030.3362 | -87608.9297 | -92945.671 | -98051.614 | -102691.319
E. 投資指標 Investment metrics
NPV 淨現值 | -102691.319 | 所有年度折現現金流的總和。＞0 代表在此折現率下創造價值。
IRR 內部報酬率 | n/a | 使 NPV＝0 的折現率。★ 當現金流正負交替（例如中途有大額置換投資）時 IRR 可能有多重解，請以 MIRR 為準。
★ MIRR 修正內部報酬率 | n/a | ★ 主要報酬指標。IRR 隱含假設期中現金流以 IRR 本身再投資（不現實）；MIRR 改用你在 01 指定的再投資率，且對任何現金流序列都只有單一解。
PI 獲利指數 | -1.353 | ＝營運期折現現金流現值 ÷ 初始投資。＞1 即可接受。資本受限、要在多案之間排序時用這個指標。
折現回收期（年） | 未回收 | 折現後的累計現金流轉正所需年數。
簡單回收期（年） | n/a | 不折現的粗略參考值。
ROIC 投入資本報酬率 | -32.41% | ＝平均 NOPAT ÷ 投入資本。★ 判讀方式：與 WACC 比較——高於 WACC 才是真正在創造價值。
滿載年 EBITDA 利潤率 | n/a | 第 10 年的 EBITDA ÷ 營收。
十年累計 FCFF | -148286.5549 | 不折現的十年淨現金流總額。
★ 為什麼本檔以 MIRR 為主要報酬指標：本模型允許每一個 CAPEX 分項設定「置換年」——UPS 電池第 6 年、伺服器第 6 年、球管第 5 年——這使得現金流序列在正負之間交替，正是會讓 IRR 出現多重解的型態。Corporate Finance Institute 明述：「MIRR 對任何現金流序列都得到單一解，而 IRR 對正負交替的序列可能有兩個解。」

## 07_折現率_WACC
07 折現率｜WACC（加權平均資金成本）
折現率是整個模型影響最大的單一假設，不該隨手填。本頁用 CAPM 推算：股權成本 ＝ 無風險利率 ＋ β×成熟市場風險溢酬 ＋ 國家風險溢酬，再與稅後債務成本加權。★ 若要改用手動輸入，請到 01 分頁把「折現率來源」改成「手動輸入」。
A. 無風險利率與風險溢酬（Damodaran, 2026 年 1 月）
無風險利率 Rf | 4.54% |  | 越南 10 年期公債殖利率（tradingeconomics.com，2026-08-12）。以越南公債為基準代表本模型是「越盾名目」計價。
成熟市場風險溢酬 ERP | 4.23% |  | Damodaran 2026-01-01：由 S&P 500 隱含 ERP 扣除美國自身違約價差 0.23% 後得出（pages.stern.nyu.edu）。
越南國家風險溢酬 CRP | 3.9% |  | Damodaran 2026-01-05：越南評等 Ba2、調整後違約價差 2.56%，再依股票相對債券的波動度放大約 1.52 倍得出（pages.stern.nyu.edu）。
（參考）越南主權評等 | Ba2 (Moody's) |  | 越南股權風險溢酬合計 ＝ 4.23% ＋ 3.90% ＝ 8.13%（Damodaran 資料表）
（參考）越南調整後違約價差 | 2.56%
B. 產業 Beta（Damodaran 產業資料，2026 年 1 月）
產業別 Industry | 自訂 Custom |  | ★ 資料中心無獨立產業分類。實務上以 R.E.I.T.（βu 0.39，反映長約穩定現金流）與 Computer Services（βu 0.92，反映營運型服務）為區間上下界，依「長約 vs 零售」比重內插。
無槓桿 Beta βu | 0.65 |  | 醫院／醫療機構 0.55（D/E 59.92%）；醫材產品 0.83；資訊服務 0.74；電腦服務 0.92；REIT 0.39。★ 為 Damodaran 美國樣本；用於越南專案時建議另取新興市場版校正。
目標負債／權益 D/E | 0.6 |  | 本專案的目標資本結構。
適用稅率 t | 10% |  | 由 01 分頁帶入（社會化醫療優惠稅率）
有槓桿 Beta βL | 1.001 |  | Hamada 公式：βL ＝ βu × [1 ＋ (1−t) × D/E]
C. 資本成本
股權成本 Ke | 12.67% |  | CAPM ＋ 國家風險溢酬（Damodaran 2026 採「加法」而非 lambda 乘數法）
債務成本 Kd（稅前） | 8.5% |  | 越南本地企業借款利率，或無風險利率＋本案信用價差。須以實際 term sheet 為準。
稅後債務成本 Kd×(1−t) | 7.65% |  | 利息可抵稅，故實際成本較低。★ 這也是為何 FCFF 的稅要用 EBIT×t，否則稅盾會被重複計算。
權益比重 E/(D+E) | 62.5% |  | 由 D/E 推得
負債比重 D/(D+E) | 37.5% |  | 由 D/E 推得
D. 加權平均資金成本
WACC（越盾名目） | 10.79% |  | ＝ E權重×Ke ＋ D權重×稅後Kd。本模型的營收成長率是越盾名目成長，故對應的折現率也應為越盾名目。
（參考）美元等值 WACC | 9.192% |  | 依 Damodaran 的一致性原則換算：(1+r_USD) ＝ (1+r_VND) × (1+美國通膨) ÷ (1+越南通膨)。假設越南長期通膨 4.0%、美國 2.5%。★ 僅供對照——若要改用美元建模，現金流的成長率也必須同步改為美元名目，否則就犯了「現金流與折現率通膨假設不一致」的錯誤。
★ 本模型採用的折現率 | 10.79% |  | 01 分頁的「採用折現率」會抓這一格（除非你在 01 選了「手動輸入」）。★ 送投資決策前，這個數字必須與投資方書面確認——它比任何一筆成本估算都更能左右結論。
E. 敏感度：WACC 每變動 1 個百分點，NPV 變動多少
折現率 | −2pp | −1pp | 基準 | ＋1pp | ＋2pp
折現率值 | 8.79% | 9.79% | 10.79% | 11.79% | 12.79%
對應 NPV | -108612.9131 | -105547.3612 | -102691.319 | -100027.4135 | -97539.9165
★ 判讀：如果「＋1pp」那一格就讓 NPV 轉負，代表本案對折現率極度敏感，在跟投資方談之前務必先把折現率的口徑談定，否則同一份模型會得到相反的結論。

## 08_敏感度_Sensitivity
08 敏感度分析｜Scenarios, Tornado & Breakeven
全公式。三個區塊回答三個不同的問題：情境分析＝「如果整個世界比預期差，會怎樣」；龍捲風圖＝「哪一個變數最致命，該優先去查證或談判」；損益兩平＝「至少要做到多少才不虧」。★ 龍捲風圖應在跑任何複雜模擬之前先做——它告訴你該把查證力氣花在哪裡。
A. 計算基礎（自動由 06 現金流彙總）
基準 NPV | -102691.319
基準 MIRR | n/a
基準 PI | -1.353
折現後營收現值 | 0
折現後變動成本現值 | 0
折現後固定成本現值 | 60569.9905
資本支出現值 | 43642.0835
平均適用稅率 | 1.5%
B. 情境分析 Scenario analysis
情境 | 服務量 | 單價 | 營運成本 | 資本支出 | 折現率 | NPV | 相對基準 | 說明
保守 Downside | -15% | -10% | 10% | 10% | 1% | -110357.7659 | -7666.4469 | 量少一成半、價低一成、成本高一成、折現率高 1pp
基準 Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -102691.319 | 0 | 01–04 分頁目前的假設
樂觀 Upside | 15% | 5% | -5% | -5% | -1% | -100382.185 | 2309.134 | 量多一成半、價高 5%、成本低 5%、折現率低 1pp
C. 龍捲風圖 Tornado — 哪一個變數最致命
每次只變動一個變數（±15%，折現率為 ±1pp），其餘不變，看 NPV 的變動幅度，由大到小排序。長條最長的那一個，就是你該優先去查證、談判、或在合約裡設保護條款的變數。
變數 | −15% 時的 NPV | ＋15% 時的 NPV | 影響幅度（絕對值） | 排序 | 判讀
服務量 Volume | -102691.319 | -102691.319 | 0 | 4 | 量的風險應該用合約保底量或收入分成下限來管理
單價 Price | -102691.319 | -102691.319 | 0 | 4 | 價的風險來自公告費率調整與自費客層——查證健保費率與市場行情
營運成本 OPEX | -93742.1029 | -111640.5351 | 17898.4322 | 1 | 用長約鎖定維保費率與人力成本，並注意越南薪資漲幅
資本支出 CAPEX | -96145.0065 | -109237.6315 | 13092.6251 | 2 | 把示意值換成廠商正式報價就能大幅收斂這一項
折現率 WACC | -105547.3612 | -100027.4135 | 5519.9477 | 3 | ★ 若這一項排在前段，代表結論高度依賴折現率口徑，務必先與投資方談定
自費比例 Mix | -102691.319 | -102691.319 | 0 | 4 | 自費占比往往比服務量更能決定獲利
D. NPV 矩陣：服務量 × 單價（各 ±30%）
服務量＼單價 | -30% | -15% | +0% | +15% | +30%
-30% | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319
-15% | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319
+0% | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319
+15% | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319
+30% | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319 | -102691.319
E. 損益兩平 Breakeven
NPV＝0 所需的單價調整幅度 | n/a | 負值代表現在的單價已有這麼多的下跌空間；正值代表單價必須再漲這麼多本案才成立。
NPV＝0 所需的服務量調整幅度 | n/a | 負值代表量還有這麼多下跌空間；正值代表量必須再增加這麼多。
EBITDA 損益兩平年服務量 | n/a | ＝固定成本 ÷（加權單價 − 單位變動成本）。低於這個量，連折舊前的營運都是虧的。
相對於規劃滿載量的比例 | n/a | ★ 這個比例若高於 70%，代表本案幾乎沒有容錯空間，開辦爬坡期會非常辛苦。

## 09_使能型評估_EnablingCase
09 使能型投資評估｜Enabling Investment Case（自建 vs 外租 TCO・成本分攤・選擇權價值）
★ 只有 01 分頁的投資類別選「B 使能型投資」時才需要填這一頁。機房、網路、資料平台這類投資本身不對外收費，用單獨 NPV 評估必然為負——正確的評估方式是三件事：①「不做的話要花多少錢」（自建 vs 外租的十年 TCO 差額）；② 單位服務成本是否低於市場外購價；③ 它讓哪些後續專案得以成立（選擇權價值）。依據：Gartner TCO 差異法、TBM Council 成本分攤、Amram & Kulatilaka 實質選擇權。
✔ 本案投資類別為「B 使能型投資」，本頁適用——10 決策摘要會以本頁的 ΔTCO 作為主要判讀依據。
A. 比較前提（兩個方案必須是同一個服務範圍，否則比較無效）
比較範圍 Scope | 24 機櫃（IT 設計負載 120 kW）的承載環境：機房空間、不斷電、備援發電、精密空調、消防、實體安全與環境監控。★ 兩方案均「不含」院區網路、伺服器與資安設備——那些不論自建或外租都要買，列入比較會失真。 | ★ 最容易出錯的一格。兩個方案必須涵蓋完全相同的服務——如果自建方案含了院區網路而外租方案沒有，比較就沒有意義。
服務單位 Service unit | 機櫃（42U／5 kW） | 計價與分攤的單位。資料中心業界已從「空間計價」轉向「功率計價（kW）」，若對外議價建議同時列出 kW。
服務數量 Quantity | 24 | 例：24 機櫃、120 kW
折現率 | 10.79% | 由 01 分頁帶入
B. 方案一：自建（本案）— 十年總持有成本 TCO
項目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 十年現值 PV
建置與置換資本支出 CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43642.0835
年度營運成本 OpEx | 8138.2291 | 8619.8081 | 9130.9036 | 9673.3828 | 10249.2342 | 10860.5763 | 11509.666 | 12198.9078 | 12930.8643 | 13708.266 | 60569.9905
自建十年 TCO（現值） | 8138.2291 | 8619.8081 | 9130.9036 | 9673.3828 | 10249.2342 | 10860.5763 | 11509.666 | 12198.9078 | 12930.8643 | 13708.266 | 104212.074
C. 方案二：外租／委外 — 同範圍的十年總持有成本
外租單價（每單位每月・輸入幣別） | 第 1 年: 51680; 第 2 年: 2026 年標準企業級 colocation 整櫃（42U、3–5 kW、Tier 3）約 US$900–2,500／櫃／月（encoradvisors.com）；批發型（250–500 kW 部署）約 US$196／kW／月，本案 120 kW 未達批發門檻。越南在地：FPT 胡志明 42U 約 24.5m VND／月 ≒ US$942（純代管、電力另計），加計 5 kW 電力約 US$450／月 ⇒ 全包約 US$1,392。★ 本案取 US$1,600／櫃／月（區間中段）＝ 51,680 TWD。若貴司已有實際報價，請直接改這一格。
外租單價年成長率 | 第 1 年: 3%; 第 2 年: 合約通常每 2–3 年檢討一次
一次性遷移／接續成本 | 第 1 年: 1453500; 第 2 年: 搬遷、專線建置、資料移轉、平行運行期的雙重成本
外租方案的額外年成本 | 第 1 年: 2745500; 第 2 年: ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。
項目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 十年現值 PV
外租租金 | 14883.84 | 15330.3552 | 15790.2659 | 16263.9738 | 16751.893 | 17254.4498 | 17772.0833 | 18305.2458 | 18854.4032 | 19420.0353 | 98902.4262
額外年成本（專線、合規、到場服務） | 2745.5 | 2827.865 | 2912.7009 | 3000.082 | 3090.0844 | 3182.787 | 3278.2706 | 3376.6187 | 3477.9173 | 3582.2548 | 18243.7201
外租十年 TCO（現值，含一次性遷移成本） | 19082.84 | 18158.2202 | 18702.9668 | 19264.0558 | 19841.9775 | 20437.2368 | 21050.3539 | 21681.8645 | 22332.3205 | 23002.2901 | 118599.6463
D. ΔTCO — 使能型投資的真正「淨現值」
★ ΔTCO 現值 ＝ 外租 − 自建 | 2745500 第 1 年: 14387.5723; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: ★ 正值＝自建比外租便宜，這個數字就是本案作為使能型投資的淨現值；負值＝不該自建，應該外租。這才是 Gartner TCO 框架所說的「比較基準情境與替代情境」——重點不在絕對金額，而在兩個方案的差額。
ΔTCO 簡單回收期（年） | 2745500 第 1 年: 3.9875; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: ＝自建的建置成本 ÷ 每年因自建而省下的現金。這是向業主說明使能型投資最直接的一句話：「這座機房幾年就把自己付掉了」。
E. 單位服務成本（Chargeback rate — 內部轉撥計價的基礎）
自建：每單位每月成本 | 2745500 第 1 年: 36.1847; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 把十年現值攤回每單位每月，這是你對院內或對其他專案「內部轉撥計價」的成本底線
外租：每單位每月價格 | 2745500 第 1 年: 61.213; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 市場外購價（含額外成本分攤）
差額（外租 − 自建） | 2745500 第 1 年: 25.0282; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: ★ 正值代表自建的單位成本低於市場價——這是使能型投資最有說服力的一句話
自建成本相對市價 | 2745500 第 1 年: 59.11%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 低於 100% 即代表自建具成本優勢
F. 承載專案與成本分攤（TBM Council：先 Showback 建立信任，再 Chargeback 實際入帳）
承載的專案／服務 | 2745500 第 1 年: 佔用容量; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 分攤比例; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 年分攤金額; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 分攤方式; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 說明
A醫院 CT 影像案：PACS 伺服器與 60 TB 影像儲存 | 2745500 第 1 年: 4; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 16.67%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1736.8679; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 直接分攤 Direct; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 對應 CAP-028。影像調閱延遲直接影響放射科作業效率
A醫院 HIS／EMR 正式與測試環境 | 2745500 第 1 年: 6; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 25%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 2605.3019; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 直接分攤 Direct; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 院內核心業務系統，可用性要求最高
檢驗 LIS 與院際資料交換閘道（FHIR／VSS） | 2745500 第 1 年: 2; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 8.333%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 868.434; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 直接分攤 Direct; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 對應 Decision 2146/QĐ-BYT 的國家介接標準
智慧院區：門禁、CCTV、IoT 感測、能源管理 | 2745500 第 1 年: 3; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 12.5%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1302.6509; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 作業基礎 ABC; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 非臨床但持續成長的負載
資安：NGFW、SIEM、日誌保存與備份 | 2745500 第 1 年: 3; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 12.5%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1302.6509; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 共用服務 Shared; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 對應 Decree 53/2022 與 PDPL 91/2025
B醫院 HIS 異地備援與災難復原 | 2745500 第 1 年: 3; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 12.5%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1302.6509; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 直接分攤 Direct; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: ★ 跨院使用——這是本平台從「單院成本」變成「聯盟平台」的關鍵一步
餘裕容量（未來 AI 判讀 GPU 節點預留） | 2745500 第 1 年: 3; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 12.5%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1302.6509; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 加權分攤 Weighted; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 5 年: 刻意保留的成長空間，對應下方選擇權價值
|  | 0% | 0
合計 | 2745500 第 1 年: 24; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 100%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 10421.2074
★ 承載專案數 | 2745500 第 1 年: 7; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 使能型投資的通過條件之一是承載專案數 ≥ 2。只服務一個專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台。
G. 選擇權價值（Real option — 這個平台讓哪些未來的事情變得可能）
Amram & Kulatilaka 指出平台投資內嵌四種選擇權：延後、分階段、放棄、★擴張。下表估算「擴張選擇權」：因為已經有這個平台，未來每一個新專案可以省下多少原本必須自己蓋的建置成本。★ 此欄位不計入 ΔTCO，也不應加進 NPV——它是決策時的補充證據，不是可入帳的效益。
未來可承載的專案 | 2745500 第 1 年: 若無此平台的 增量建置成本; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 實現機率; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 期望值; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 說明
B醫院 HIS 平台複製：省下另建承載環境 | 2745500 第 1 年: 2800000; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 70%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1960; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 已有承載平台，第二家醫院的 HIS 案不必再建機房
AI 判讀 GPU 節點：省下另建高密度機房 | 2745500 第 1 年: 3600000; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 50%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1800; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: GPU 節點需高功率密度與強化冷卻，另建成本遠高於在既有機房擴充
區域影像交換中心：省下獨立建置 | 2745500 第 1 年: 5200000; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 35%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 1820; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 若取得區域 PACS 交換的角色，本平台即為現成基礎
第三家醫院災備託管：省下建置 | 2745500 第 1 年: 2400000; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 2 年: 40%; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 960; ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 4 年: 災備託管是機房餘裕容量最容易變現的用途
0
選擇權價值合計（期望值） | ★ 外租方案最常被漏算的四項（本案合計 US$85,000／年）：① 到代管機房的雙路專線 2×1Gbps（US$40,000）；② 跨站延遲下 PACS 影像調閱的效能補償——需在院內加設本地快取節點（US$12,000）；③ 24×7 remote hands 到場服務合約（US$18,000）；④ 資料落地與跨境傳輸的合規稽核成本（US$15,000）——PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷屬敏感個資、跨境傳輸須報公安部，把臨床影像放到第三方商用機房會新增一整套合規義務。 第 3 年: 6540
H. 使能型投資結論
○ 建議自建：自建的十年總持有成本低於外租（ΔTCO 為正），單位服務成本低於市場外購價，且承載專案數已達 7 個。★ 送投資決策時請以本頁的 ΔTCO 為主要指標，並在主工具 10 決策紀錄中把本案登記為「使能型投資 Enabling investment」——它的價值在於讓其他專案得以成立，不在於自己賺錢。
I. 本案補充說明
★ 為什麼本案不能用 NPV 評估：機房不對外收費，收入端是 0，成本端是全額——用 NPV 算必然為負。MIT Sloan（Weill & Aral）明指基礎建設是「事前最難做成本正當化」的一類，因為效益歸屬於建在它上面的其他專案。同一份研究也顯示：績效前段班公司把 55% 的 IT 支出放在基礎建設，後段班只有 37%。
★ 本頁的比較有一個前提必須守住：兩個方案的服務範圍完全相同。本案刻意把院區網路、伺服器與資安設備排除在外，因為那些不論自建或外租都要買——把它們算進自建那一邊，是最常見的比較錯誤。
★ 除了 ΔTCO，還有三個無法完全量化、但在醫院場景權重很高的因素：① 資料落地——PDPL 91/2025 下臨床影像與病歷屬敏感個資，放在院內可省掉一整套跨境與委外的合規義務；② 臨床延遲——PACS 影像調閱與手術室即時系統對延遲敏感，院內承載有結構性優勢；③ 現場處置能力——院內機房可在數分鐘內到場，商用代管需依賴 remote hands 合約。

## 10_決策摘要_Summary
10 決策摘要｜Investment Decision Summary（可直接貼進投資決策文件）
全公式，不需編輯。★ 本頁的判讀規則會依 01 分頁選定的「投資類別」自動切換——營收型看 NPV／MIRR，使能型看 ΔTCO，法規強制型看最低合規成本，各有各的尺。
專案名稱 | A醫院 院內資料中心（24 機櫃 Tier II-ready）（模擬案）
對應能力 CAP ID | CAP-020 IDC與邊緣運算底座
主責夥伴 | P-001 群晶科技（聯盟召集人／數位底座）
★ 投資類別 | B 使能型投資 Enabling / Infrastructure | 下面的判讀規則依這一格自動切換。
└ 主要評估指標 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值
幣別 / 單位 / 年數 | TWD 千 / 10 年
折現率 WACC | 10.79% | 見 07 分頁的推算過程。這個數字比任何一筆成本估算都更能左右結論。
一、共通財務結果（所有類別都會算，但不是每一類都以此為準）
投資總額 CAPEX（含不可扣抵稅費） | 43642.0835 | 含關稅與不可扣抵的進項 VAT。越南醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵 ⇒ 這是實實在在的成本。
首年 OPEX | 8138.2291
滿載年營收 | 0 | 使能型投資若不對外收費，此欄為 0 屬正常，請看第二段的 ΔTCO。
NPV 淨現值 | -102691.319
★ MIRR 修正內部報酬率 | n/a | 本檔的主要報酬指標。因為模型含中途置換投資（現金流正負交替），IRR 可能有多重解，MIRR 只有單一解。
（參考）IRR | n/a
PI 獲利指數 | -1.353 | ＞1 即可接受。多案排序、資本受限時用這個。
折現回收期（年） | 未回收
ROIC 投入資本報酬率 | -32.41% | 與上方的折現率 WACC 比較：高於 WACC 才是真正在創造價值。
二、使能型投資專用指標（投資類別選 B 時以此為準）
★ ΔTCO 現值（外租 − 自建） | 14387.5723 | 正值＝自建比外租便宜，這才是使能型投資的「淨現值」。見 09 分頁。
ΔTCO 簡單回收期（年） | 3.9875
承載專案數 | 7 | 使能型投資的通過條件之一：≥ 2。只服務單一專案的平台，本質上是那個專案的成本。
選擇權價值（期望值・參考） | 6540 | ★ 不計入 NPV，也不可入帳。是決策時的補充證據。
三、自動判讀 Verdict（依投資類別切換規則）
○ 建議自建：自建的十年總持有成本低於外租（ΔTCO 為正），單位服務成本低於市場外購價，且承載專案數已達 7 個。★ 送投資決策時請以本頁的 ΔTCO 為主要指標，並在主工具 10 決策紀錄中把本案登記為「使能型投資 Enabling investment」——它的價值在於讓其他專案得以成立，不在於自己賺錢。
四、本案解讀｜這個數字代表什麼、可以動哪些槓桿
① 先看結論的位置：本案的答案不在「NPV 淨現值」那一格（那一格必然為負，因為機房不對外收費），而在第二段的「★ ΔTCO 現值（外租 − 自建）」。這不是為了讓數字好看而換算法——MIT Sloan、Gartner TCO 框架與 CFA 資本預算分類都指向同一件事：基礎建設投資要用差異法（做 vs 不做）評估，不是絕對法。
② ΔTCO 的意思很白話：「如果不自建，這十年要付給 FPT／Viettel 多少錢」減去「自建這十年要花多少錢」。差額為正，就代表自建把錢省下來了——而且省下來的是實實在在的現金，不是帳面數字。
③ 本案 ΔTCO 為正的三個結構性原因：（a）代管商的報價含它自己的毛利與風險溢酬，院內自建等於把這塊留下來；（b）人力可與院內既有 IT 共用值班（3 FTE 增額 vs 獨立編制 8–9 FTE）——這是院內機房相對商用代管最大的成本優勢；（c）越南代管市場 CAGR 28.7%、占用率已 >90%，代表外租價格未來只會漲不會跌。
④ 但有三個變數會翻轉結論，請務必在 08 分頁的保守情境測試：（a）★ 電價歸類——Circular 60/2025 把商業資料中心改列 ≥22kV 商業電價，綜合電費上升 45–55%；院內自用機房是否比照，必須向 EVN 書面確認；（b）人力共用——若院方不同意與既有 IT 共用值班，OPEX 會增加約一倍；（c）外租報價——本案用市場中段價估算，貴司若已有實際報價請直接替換 09 分頁的那一格。
⑤ 除了錢，還有三件在醫院場景權重很高、但難以完全量化的事：★ 資料落地（PDPL 91/2025 自 2026/1/1 生效，病歷與影像屬敏感個資，跨境傳輸須報公安部——放院內可省掉整套合規義務）；★ 臨床延遲（PACS 調閱與手術室即時系統對延遲敏感）；★ 現場處置能力（院內數分鐘到場 vs 依賴 remote hands 合約）。這三項應在投資決策文件中一併陳述。
⑥ 最後一件事，也是最重要的一件：09 分頁的「承載專案數」必須 ≥ 2。只服務單一專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台。本案規劃承載 7 項（含 B醫院的異地備援），這一點讓它從「A醫院的機房」升級成「聯盟的承載平台」——請在主工具 10 決策紀錄中把本案登記為「使能型投資 Enabling investment」，並附上本頁的 ΔTCO 與承載清單。
五、送交投資決策前的必備檢查
☐ | 02 分頁每一筆 CAPEX 都已用廠商正式報價或工程估算取代示意值，並在 11 分頁登錄來源與日期
☐ | ★ 關稅與進項 VAT 已確認：醫材 HS 9022 適用 MFN 0%（須附有效 C/O），但 UPS／發電機／空調類非 ITA 涵蓋、稅率較高；且醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵、必須資本化
☐ | ★ 稅務優惠資格已由越南在地稅務顧問書面確認（社會化醫療 10% 稅率、免稅期起算年、虧損扣抵 5 年）
☐ | ★ 折現率（07 分頁 WACC）已與投資方書面談定——同一份模型用不同折現率會得到相反的結論
☐ | 越南醫材／軟體註冊路徑與時程已由法規顧問確認（對應主工具 05 法規門檻）
☐ | OPEX 已含在地人力、維保合約、耗材與電力，維保費率以合約報價為準，且薪資年成長率不為 0
☐ | 收入單價已核對越南健保公告費率與自費市場行情；★ 注意 PACS 無片化給付價反而低於有片價
☐ | 健保應收天數已依實際結算經驗設定（越南社保按季結算且常有超支懸置），並在 08 下檔情境測試過
☐ | 08 分頁龍捲風圖排序第一的變數，已有對應的合約條款或查證計畫
☐ | 獨立驗證單位已複核本模型（對應主工具 04 的獨立臨床與成本驗證）

## 11_假設來源_Assumptions
11 假設與來源｜Assumptions & Sources
每一筆重要金額與比率都要在這裡登錄出處。「狀態」欄是給投資決策看的：★ 只要還有任何一列是「推測」，這份模型就不能直接送投資決策。
編號 | 假設項目 | 採用值 | 狀態 | 來源／依據 | 更新日期 | 負責人
X-01 | 匯率 1 TWD = 810 VND、1 USD = 26,082 VND | 810 / 26,082 | 實績資料 | xe.com 中間匯率，2026-08-13。★ 3–10 年模型不應直接用即期匯率外推（Damodaran）；本檔採單一幣別建模、最後換算的穩健作法。 | 2026-08-13 | Financial Model Lead
X-02 | 折現率 WACC | 見 07 分頁 | 規劃假設 | CAPM＋國家風險溢酬。Rf＝越南 10Y 公債 4.54%（tradingeconomics.com，2026-08-12）；成熟市場 ERP 4.23%、越南 CRP 3.90%（Damodaran，pages.stern.nyu.edu，2026-01）。 | 2026-08-13 | Financial Model Lead
X-03 | 企業所得稅優惠稅率 10% | 10% | 法規公告 | PwC 越南 Pocket Tax Book：「Certain social sectors (e.g. education, health) enjoy the 10% rate for the entire life of the project.」★ 惟 lntpartners.com 對 Law 67/2025 的解讀較保守，認為須符合第 12 條其他資格條件。務必由在地稅務顧問就個案確認；下檔情境應改用 20%。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-04 | 免稅 4 年＋減半期 | 4＋5 或 4＋9 年 | 法規公告 | 社會化專案位於社經困難地區者免稅 4 年＋減半 9 年；一般地區免稅 4 年＋減半 5 年。免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算，但若產生營收後 3 年內未獲利則自營運第 4 年起強制起算（PwC）。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-05 | ★ 醫療服務 VAT 免稅 ⇒ 進項不可扣抵 | 進項 VAT 全額計入成本 | 法規公告 | VAT Law 48/2024/QH15 第 5 條第 10 款(a)：人的醫療檢查、治療與疾病預防服務屬「不課徵 VAT 對象」。★ 免稅（exempt）≠ 零稅率（0%）——免稅代表進項 VAT 不可退還，必須資本化或計入費用。醫材與藥品進項適用 5%、IT 設備 10%。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-06 | 折舊年限 | 依 Circular 45/2013/TT-BTC | 法規公告 | 附錄一法定區間：堅固建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦與電子設備 3–8 年、軟體 3–8 年、一般機械 5–15 年。★ 本案若適用長期免稅或 10% 優惠稅率，宜取區間上限拉長折舊，把稅盾延後到稅率較高的期間。 | 2026-08-13 | 會計師
X-07 | 虧損扣抵 5 年 | 5 年 | 法規公告 | 越南：虧損可全額連續向後扣抵最長 5 年，不得向前扣抵，逾期永久失效。本檔以 5 年滾動窗口近似 FIFO 到期邏輯。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-08 | 健保應收天數 | 見 01 分頁 | 實績資料 | ★ 2025-08 報導：胡志明市各醫院被健保懸置未結算的費用近 2,500 十億越盾（2023 年超支 5,575 億、2024 年約 1 兆 9,500 億），醫院須依《健保法》第 32 條請求社保墊付（vietnam.vn）。VSS 結算的確切法定天數查無明文，須由在地法律顧問確認。 | 2026-08-13 | Revenue Cycle Lead
X-09 | 利潤匯回限制 | 有累積虧損不得匯出 | 法規公告 | Circular 186/2010/TT-BTC＋Decree 252/2026/ND-CP：須完成財務義務、提交查核財報與 CIT 決算表，匯出前 7 個工作天通知稅務機關。★ 有累積虧損的企業不得匯出利潤，即使當年度獲利。外國法人股東 0% 扣繳、個人股東 5%。 | 2026-08-13 | Legal Lead
X-10 | 投資類別分類法 | 見 01 分頁 | 實績資料 | Weill & Aral（MIT Sloan）IT 投資組合四分類：Infrastructure 46%／Transactional 26%／Informational 17%／Strategic 11%；★ 績效前段班公司把 55% 的 IT 支出放在基礎建設，後段班只有 37%（MIT CISR 2016）。另參考 CFA 資本預算分類、Gartner Run/Grow/Transform、TBM Council 成本分攤方法。 | 2026-08-13 | PI Office
B-01 | 機房建置總額（含不可扣抵稅費） | 見 02 分頁 | 規劃假設 | cushmanwakefield.com：越南資料中心造價 US$5.7M／7.2M／8.7M 每 MW（低／中／高）。本案 0.12 MW 屬小型機房、不具規模經濟，單位造價會顯著劣化，落在區間上緣屬合理 | 2026-08-13 | 數位基建
B-02 | IT 設計負載 120 kW、實載 84 kW | 24 櫃 × 5 kW | 規劃假設 | 利用率 70%。須與院方的伺服器汰換與虛擬化計畫對齊 | 2026-08-13 | 數位基建
B-03 | PUE 1.7 | 1.60–1.75 | 規劃假設 | ★ 越南全國資料中心平均 PUE 查無公開統計。替代基準：熱帶氣候氣冷式小型機房 1.6–1.9；越南新建大型商業 DC 對外宣稱目標 1.3–1.5；全球平均約 1.5–1.6。本案取 1.7 較保守 | 2026-08-13 | 設施維運
B-04 | 電價 3,254 VND/kWh（含 VAT） | — | 法規公告 | EVN Decision 1279/QĐ-BCT（2025/5/10）≥22kV 商業：尖峰 5,025／一般 2,887／離峰 1,609 VND；24×7 均勻用電加權 3,013＋VAT（arcusenergyasia.com） | 2026-08-13 | 設施維運
B-05 | ★ 電價歸類風險 | 可能上升 45–55% | 法規公告 | ★ Circular 60/2025 自 2025/12/2 起將第三方商業資料中心重新歸類至 ≥22kV「商業」電價（原按製造業計價），綜合電費上升 45–55%。院內自用機房是否適用同一歸類須向 EVN 確認——若能維持在醫院既有級距，電費可顯著較低。這是本案最大的單一敏感度變數 | 2026-08-13 | 設施維運
B-06 | 外租比較單價 US$1,600／櫃／月 | 51,680 TWD | 規劃假設 | encoradvisors.com：2026 年標準企業級 colocation 整櫃（42U、3–5kW、Tier 3）US$900–2,500／櫃／月。越南在地：FPT 胡志明 42U 24.5m VND／月 ≒US$942（純代管、電力另計）＋5kW 電力約 US$450 ⇒ 全包約 US$1,392。★ 應以實際詢價取代 | 2026-08-13 | Commercial Lead
B-07 | 外租方案額外年成本 US$85,000 | — | 規劃假設 | 專線 40k＋PACS 本地快取 12k＋remote hands 18k＋跨境合規稽核 15k。★ 這四項是 build-vs-buy 比較最常被漏算的部分 | 2026-08-13 | 數位基建
B-08 | 運維人力 3 FTE（與院內 IT 共用） | — | 規劃假設 | ★ irecruit.co：獨立 24×7 編制需 8–9 FTE（值班 1 人 ×4.2 班係數＝5 FTE，加設施、網路、主管）。本案假設與院內既有 IT 共用值班故僅編列 3 FTE 增額——若院方不同意共用，本案 ΔTCO 會明顯縮水，請在 08 保守情境測試 | 2026-08-13 | HR
B-09 | UPS N+1 選型 200 kVA | — | 規劃假設 | 算式：120kW ÷0.9 pf ×1.25 裕度 ＝167 kVA → 選 200 kVA。Tier II 定義為「冗餘容量元件＋單一配送路徑」，N+1 即達標 | 2026-08-13 | 數位基建
B-10 | 發電機 400 kVA、儲油 66 小時 | — | 規劃假設 | UPS 輸入 128kW＋冷卻 50kWe＋輔助 10kW ≒190kW ÷0.8 ≒240kW → 選 400kVA。400kVA@75% ≒60 L/h，總儲油 4,000L ≒66 小時（Tier II 建議至少 12 小時） | 2026-08-13 | 數位基建
B-11 | Novec 1230 藥劑量 215–232 kg | 防護容積 387 m³ | 規劃假設 | NFPA 2001 設計濃度 4.5–5.5% ⇒ 約 0.55–0.60 kg/m³。選 Novec（GWP 1）而非 FM-200（GWP 3,220） | 2026-08-13 | 設施維運
B-12 | 市場成長支撐 | CAGR 28.7% | 實績資料 | 越南代管市場 US$148m(2024)→US$673m(2030)、41,750 櫃、占用率 >90%（arizton.com）。★ 這代表外租價格未來只會漲不會跌，對自建方案有利 | 2026-08-13 | Commercial Director
B-13 | 投資類別＝使能型 | — | 規劃假設 | Weill & Aral（MIT Sloan）IT 投資組合四分類之 Infrastructure（平均佔 46%，績效前段班 55%、後段班 37%）。評估方法採 Gartner TCO 差異法＋TBM Council 成本分攤＋實質選擇權 | 2026-08-13 | PI Office
狀態統計
| 實績資料 | 4
| 報價 | 0
| 合約條款 | 0
| 法規公告 | 8
| 規劃假設 | 11
| 推測 | 0
★ 只要「推測」的數量不是 0，這份模型就不能直接送投資決策。

## _Lists (hidden)
L_Cur | L_Unit | L_DiscSrc | L_VatC | L_TV | L_CapCat | L_Origin | L_Dep | L_OpCat | L_CostType | L_Status | L_Alloc | L_Industry | L_W1 | L_W2 | L_W4 | L_Role
TWD 新台幣 | 元 Unit | 由 07 分頁 WACC 推算 | 否 — 醫療服務免 VAT | 殘值法 Salvage（有限年期資產） | 設備 | 進口 | 建物與裝修 Building | 人力 | 變動 | 實績資料 | 直接分攤 Direct | Hospitals / Healthcare Facilities (βu 0.55) | 有，而且金額算得準（有給付碼、正式報價或可比市場） | 別的專案做不成，或成本會大增 | 會停擺——沒得選，一定要做 | 專案總監
USD 美元 | 千元 Thousand | 手動輸入 | 是 — 可扣抵 | 永續成長法 Gordon growth | 工程 | 在地 | 醫療設備 Medical equip | 維保 | 固定 | 報價 | 作業基礎 ABC | Healthcare Support Services (βu 0.69) | 有，但金額還算不準（要等市場成熟，或要等第 2、3 個客戶） | 會被罰、被要求停業，或失去投標資格 | 不會，還能撐一段時間——有得選 | 財務
VND 越南盾 | 百萬 Million |  |  | 退出倍數法 Exit multiple | 軟體 | 混合 | 機電設備 M&E | 耗材 |  | 合約條款 | 固定分攤 Fixed | Healthcare Products (βu 0.83) | 沒有（不對外收費，或只有聯盟內部轉付） | 某一筆既有支出會繼續花下去 |  | 醫療資訊
|  |  |  | 不計終值 | 服務 |  | 電腦與網通 IT | 公用 |  | 法規公告 | 共用服務 Shared | Information Services (βu 0.74) |  | 現有營運會中斷 |  | 數位基建
[5 empty] | 預備 |  | 軟體與無形 Software | 軟體 |  | 規劃假設 | 加權分攤 Weighted | Computer Services (βu 0.92) |  |  |  | 設施維運
[7 empty] | 費用化 Expensed | 服務 |  | 推測 |  | Telecom Equipment (βu 0.86) |  |  |  | 網路
[8 empty] | 法規 |  |  |  | R.E.I.T. — 資料中心參考下界 (βu 0.39) |  |  |  | CISO
[8 empty] | 保險 |  |  |  | 自訂 Custom |  |  |  | 法務
[8 empty] | 管理 | [7 empty] | HR
採購
營運
放射科
品保